名称：西门子Somatom Definition AS 128CT球管 

维修后需保证：

需契合行业标准、设备性能、安全运行等多方面要求，同时配套完整报告。匹配性：球管各项参数要与原机匹配，且需通过国家食品药品监督管理局球管与CT机整机的匹配性测试检验，以保证设备安全、高效运行和获得更佳的图像质量。 契合核心标准规范：需符合YY/T 1548 - 2017《医用诊断旋转阳极X射线管组件》的行业要求，维修后校准应达到医用X射线CT装置校准规范的相关条款执行，保障球管基础性能合规。

2. 电气与运行参数达标：球管的管电压、管电流输出稳定，曝光时电流曲线正常，无异常波动；配套冷却系统需满足西门子SOMATOM系列水压≥0.3MPa的要求，运行中无过热报警，阳极旋转平稳无异常噪音，避免因散热或旋转问题影响使用。

3.扫描速度不低于维修前。能进行常规增强扫描检查，不出现增强扫描中断现象。 成像质量符合临床需求：通过水模校正和空气扫描测试，水的CT值偏差需控制在±4HU内，图像均匀性与基线值偏差不超过±2HU；高对比分辨力≥4.0LP/cm，噪声控制在基线值的±10%以内，无伪影、斑点等影响诊断的瑕疵，不同扫描模式下成像质量均稳定。

4. 机械与安全性能合规：球管与设备机架连接牢固，扫描时机架振动幅度≤0.1mm；设备电气绝缘性达标，无漏电隐患，机柜壁外1m处辐射剂量符合医用防护标准，不会对医护人员和患者造成辐射危害。

5. 完善报告与文件佐证：维修方需出具详细报告，包含故障原因、维修措施、参数检测结果等内容；若更换配件需提供原厂合格证书等佐证文件，同时需证明维修后的球管与整机匹配，确保后续设备整体运行协调。

